решение по делу 02-06/10-11  в отношении Республиканской клинической больницы

Резолютивная часть решения объявлена на заседании Комиссии Марийского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов 06.04.2011  г.  Текст решения в полном объеме изготовлен 11.04.2011  г.

На заседании комиссии присутствуют представители:

заказчика – ГУ РМЭ «Республиканская клиническая больница» (далее – ГУ РМЭ РКБ):

Заявитель -  ООО «ЛиКаМед» надлежащим образом извещен о месте и времени рассмотрения жалобы,  представитель заявителя на заседание Комиссии не явился.  

В материалах дела имеются все необходимые документы для рассмотрения жалобы по существу.

 

Комиссия Марийского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов рассмотрев по существу жалобу ООО «ЛиКаМед» на действия заказчика ГУ РМЭ «Республиканская клиническая больница» при проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку расходных материалов для проведения процедур гемодиализа и гемодиафильтрации для АИП,  имеющихся в отделении программного гемодиализа ГУ РМЭ «РКБ» на 2  квартал 2011  года

установила:

В Марийское УФАС России 30  марта 2011  года поступила жалоба ООО «ЛиКаМед» на действия заказчика ГУ РМЭ «Республиканская клиническая больница» при проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку расходных материалов для проведения процедур гемодиализа и гемодиафильтрации для АИП,  имеющихся в отделении программного гемодиализа ГУ РМЭ «РКБ» на 2  квартал 2011  года.

Заявитель считает,  что разработанная заказчиком аукционная документация  не соответствует требованиям действующего законодательства,  рекомендациям ФАС России,  что ведет к ограничению числа участников размещения заказа.  Так,  по мнению заявителя,  не соответствуют разъяснениям ФАС России технические характеристики диализаторов (по трем позициям).

Кроме того,  в единый лот объединены товары,  не имеющие аналогов,  а именно комплекты артерио-венозных кровопроводящих магистралей,  совместимых с аппаратом гемодиализа 5008S,  аппаратом гемодиализа 5008  с блоком BVM.  Комплекты магистралей к указанным аппаратам выпускаются только фирмой-производителем аппаратов гемодиализа Fresenius.   

Представители заказчика письмом 䂩 от 04.04.2011  и на заседании комиссии по существу жалобы пояснили следующее.

Расходные материалы,  а именно диализаторы,  гемофильтры,  магистрали,  фистульные иглы,  используются для проведения процедур гемодиализа.  Все они функционально связаны между собой.  Проведение процедуры гемодиализа без какого-либо из перечисленных расходных материалов невозможно.  В заявленных характеристиках диализаторов указаны диапазоны значений «не более» или «не менее»,  материал мембраны – синтетический,  без указания на конкретный материал.  Указанным в техническом задании техническим характеристикам соответствуют диализаторы как минимум пяти производителей (Nipro,  Bbraun,  Gambro,  Bellco  и Fresenius).

Отделение программного гемодиализа ГУ РМЭ «РКБ» укомплектовано АИП фирмы Fresenius  модели 4008S,  4008S  Online,  5008,  5008S  с блоком BVM  и с функцией  проведения одноигольного диализа.  Для этих моделей,  несмотря на одного производителя,  ввиду конструктивных и функциональных особенностей требуются разные типы магистралей.  Закупка магистралей  производится для конкретного оборудования,  которым укомплектовано отделение.  Магистрали для аппаратов «Искусственная почка» (далее – АИП)  4008S,  4008S  Online,  5008,  5008S  с блоком BVM  и с функцией  проведения одноигольного диализа являются одним типом расходного материала – магистрали для АИП,  поэтому выделение в отдельный лот магистралей для АИП 綐,  5008S  с блоком BVM  заказчик считает нецелесообразным.

При рассмотрении жалобы в соответствии с частью 5  статьи 17  Закона о размещении заказов Марийским УФАС России проведена внеплановая проверка процедуры размещения заказа.  В результате внеплановой проверки,  оценки представленных доказательств и объяснений сторон установлено следующее.

Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и аукционная документация на поставку расходных материалов для проведения процедур гемодиализа и гемодиафильтрации для АИП,  имеющихся в отделении программного гемодиализа ГУ РМЭ «РКБ» на 2  квартал 2011  года утверждены 15.03.2011  главным врачом ГУ РМЭ РКБ <***>  и размещены на сайте zakupki.gov.ru  (номер заказа 0308200003111000076).  Начальная (максимальная)  цена контракта установлена в размере 4  060  000  руб.

Согласно части 1  статьи 41.6  Закона о размещении заказов документация об аукционе в электронной форме должна соответствовать  требованиям,  предусмотренным частями 1  -  3.2,  4.1  -  6  статьи 34  настоящего Федерального закона.

В соответствии с пунктом 1  части 4  статьи 41.6  Закона о размещении заказов аукционная документация должна содержать требования к качеству,  техническим характеристикам товара,  требования к его безопасности,  требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)  товара,  требования к размерам,  упаковке,  отгрузке товара и иные показатели,  связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика.  При этом должны быть указаны используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ,  оказании услуг товара максимальные и (или)  минимальные значения таких показателей и показатели,  значения которых не могут изменяться.

Согласно части 3.1.  статьи 34  Закона о размещении заказов документация об аукционе не может содержать указание на знаки обслуживания,  фирменные наименования,  патенты,  полезные модели,  промышленные образцы,  наименование места происхождения товара или наименование производителя,  а также требования к товару,  информации,  работам,  услугам,  если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа.

В пункте 1.12  документации об аукционе заказчиком установлены функциональные,  качественные и количественные характеристики необходимых к поставке расходных материалов для проведения процедур гемодиализа и гемодиафильтрации для АИП.  



        
                
                        
                        № п/п

                        
                        
                        Наименование товара

                        
                        
                        Функциональные,  количественные и качественные характеристики расходных материалов

                        
                        
                        Кол-во

                        
                        
                        Всего

                        
                
                
                        
                        1

                        
                        
                        Капиллярный диализатор высокопоточный совместимый с аппаратом для гемодиализа 4008S,  5008S  (производства фирмы «Fresenius  Medical  Care» (Германия))

                         

                         

                        
                        
                        1.1  Капиллярный диализатор

                        Диализатор высокопоточный

                        Материал мембраны – синтетический

                        Площадь мембраны диализатора 1,5-  1,7  кв.м Коэффициент ультрафильтрации не менее  20  мл/час мм.рт.ст.  

                        Клиренсовые характеристики (при Qb=200  мл./мин.,  Qd=500  мл./мин.):  

                        -  мочевина – не менее 191  мл/мин.

                        -  креатинин – не менее 186  мл/мин.  

                        -  фосфаты – не менее 165  мл/мин.  

                        -  витамин 霔 – не менее 111  мл/мин.  

                        Объём заполнения – не более 100  мл.  

                        Стерилизация – паровая,  гамма излучение.

                        Диализатор должен поставляться сухим,  не заполненный физиологическим раствором.

                        
                        
                        2  304

                        шт.

                        
                        
                         

                         

                         

                         

                         

                        2珈 шт.  

                        
                
                
                        
                        1.2  Капиллярный диализатор

                        Диализатор высокопоточный

                        Материал мембраны – синтетический

                        Площадь мембраны диализатора 1,7  -  1,9  кв.м.

                        Коэффициент ультрафильтрации  не менее 22  мл/час мм.рт.ст.  

                        Клиренсовые характеристики (при Qb=200  мл/мин.,  Qd=500  мл/мин.):  

                        -  мочевина – не менее 193  мл/мин.

                        -  креатинин – не менее 190  мл/мин.

                        -  фосфаты – не менее 172  мл/мин.

                        -  витамин 霔 – не менее 120  мл/мин.  

                        Объём заполнения – не более 110  мл.  

                        Стерилизация – паровая,  гамма излучение.

                        Диализатор должен поставляться сухим,  не заполненный физиологическим раствором.

                        
                        
                        312  шт.

                        
                
                
                        
                        1.3  Капиллярный диализатор

                        Диализатор высокопоточный

                        Материал мембраны – синтетический

                        Площадь мембраны диализатора не менее 2,0  кв.м

                        Коэффициент ультрафильтрации  не менее  25  мл/час мм рт.ст.

                         Клиренсовые характеристики (при Qb=200  мл./мин.  Qd=500  мл./мин.):  

                        -  мочевина – не менее 195  мл/мин.

                        -  креатинин – не менее 193  мл/мин.

                        -  фосфаты – не менее 179  мл/мин.

                        -  витамин 霔 – не менее 130  мл/мин.  

                        Объём заполнения – не более 130  мл.  

                        Стерилизация – паровая,  гамма излучение.

                        Диализатор должен поставляться сухим,  не заполненный физиологическим раствором.

                        
                        
                        96  шт.

                        
                
                
                        
                        2

                        
                        
                        Комплект артерио-венозных кровопроводящих магистралей,  совместимых с аппаратом для гемодиализа 4008S  (производства фирмы «Fresenius  Medical  Care» (Германия))

                         

                        
                        
                        Комплект  кровопроводящих магистралей.  

                        Стерильный.

                         Объем заполнения не менее 170  мл;  

                        Наличие коннектора  рециркуляции;  

                        Артериальная магистраль:

                        Наличие  гидрофобного фильтра на отводе для датчика давления,  атромбогенной ловушки воздуха диаметром 22  мм;

                        Диаметр насосного сегмента – не менее 8  мм,  длина сегмента не менее 350  мм;

                        Венозная магистраль:

                        Наличие  гидрофобного фильтра на отводе для датчика давления,  атромбогенной ловушки воздуха диаметром 22  мм;

                        Линия для введения антикоагулянта,  дополнительные порты для введения лекарственных препаратов.

                        Мешок для сбора промывочного раствора объемом не менее 2-х литров

                        
                        
                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                        2517  шт.

                        
                
                
                        
                        3

                        
                        
                        Комплект артерио-венозных кровопроводящих магистралей,  совместимых с аппаратом для гемодиализа 綐S  с блоком BVM  (производства фирмы «Fresenius  Medical  Care» (Германия))

                        
                        
                        Комплект кровопроводящих магистралей.

                         Стерильный.  

                        Наличие коннектора рециркуляции.

                         Объём заполнения не  менее 136  мл.

                        Артериальная магистраль:

                        Диаметр насосного сегмента на артериальной части не менее 8  мм.

                        Линия для введения гепарина.  Датчик-купол давления.  Кювета BVM  для измерения относительного объёма крови.

                         Венозная магистраль:  

                        Наличие венозной ловушки воздуха,  диаметр 22  мм.

                         Магистраль замещающего раствора.

                        
                        
                         

                         

                         

                         

                        96  шт.  

                        
                
                
                        
                        4

                        
                        
                        Комплект артерио-венозных кровопроводящих магистралей,  совместимых с аппаратом для гемодиализа 

                        綐  (производства фирмы «Fresenius  Medical  Care» (Германия))

                        
                        
                        Комплект кровопроводящих магистралей.  

                        Стерильный.  

                        Наличие коннектора рециркуляции.  

                        Объём заполнения не менее 169  мл.

                         Артериальная магистраль:

                        Два насосных сегмента на артериальной части,  диаметрами  не менее  8  мм.

                        Линия для введения гепарина.  Датчик-купол давления.  Наличие артериальной воздушной ловушки.

                         Венозная магистраль:

                        Наличие венозной ловушки воздуха,  диаметр 22  мм.

                        Магистраль замещающего раствора.

                        
                        
                         

                         

                         

                         

                         

                         

                        96  шт.  

                        
                
                
                        
                        5

                        
                        
                        Артериальная фистульная игла 16G

                        
                        
                        Диаметр не менее 1,6  мм,  длина  не менее 25  мм,  наличие пластикового зажима,  дополнительной перфорации для предупреждения эффекта присасывания,  вращающихся крылышек.

                        
                        
                         

                         

                        2  712  шт.

                        
                
                
                        
                        6

                        
                        
                        Венозная фистульная игла 16G

                        
                        
                        Диаметр не менее 1,6  мм,  длина  не менее 25  мм,  наличие пластикового зажима,  вращающихся крылышек.

                        
                        
                         

                        2  712  шт.

                        
                
                
                        
                        7

                        
                        
                        Магистраль замещающего раствора совместимая с аппаратом для гемодиализа 4008S  (производства фирмы «Fresenius  Medical  Care» (Германия))

                         

                        
                        
                        Магистраль замещающего раствора.  Стерильная.

                        
                        
                        288  шт.

                        
                
        



Довод заявителя жалобы о том,  что указанные заказчиком характеристики диализаторов  могут привести к ограничению количества участников размещения заказа Комиссия Марийского УФАС России считает необоснованным,  так как указанным характеристикам (материал мембраны,  клиренсовые характеристики,  вид стерилизации)  соответствуют диализаторы производства таких компаний как «Bbraun»,  «Gambro»,  «Bellco» и «Fresenius»,  что подтверждается заказчиком и не опровергается заявителем в своей жалобе.  

В подпунктах 3  и 4  пункта 1.11  аукционной документации заказчиком  установлено требование о поставке комплектов артерио-венозных кровопроводящих магистралей,  совместимых соответственно с аппаратом гемодиализа 5008S  с блоком BVM  и аппаратом 5008  (производства фирмы «Fresenius  Medical  Care»),  у которых отсутствуют аналоги.

Согласно части 3  статьи 17  Федерального закона от 26.07.2011  㹷-ФЗ «О защите конкуренции» при проведении торгов запрещается ограничение конкуренции путем включения в состав лотов продукции,  технологически и функционально не связанной с товарами,  работами,  услугами,  поставки,  выполнение,  оказание которых являются предметом торгов.

Расходные материалы,  а именно диализаторы,  гемофильтры,  магистрали,  фистульные иглы используются в едином технологическом процессе,  на связанном с ними технологически и функционально оборудовании для проведения процедуры лечения почечной недостаточности одному пациенту и предназначены исключительно для гемодиализа.

Кроме того,  заказчиком не ограничена возможность участия в процедуре размещения заказа как производителей оборудования,  так и поставщиков,  имеющих возможность поставки расходных материалов в любой комплектации,  в том числе в соответствии с требованиями заказчика.  

На основании вышеизложенного,  довод заявителя о том,  что заказчиком в один лот включены  расходные материалы,  которые не имеют аналогов,  Комиссия Марийского УФАС России признает необоснованным.  

 

 

На основании вышеизложенного и руководствуясь частью 9  статьи 17,  частями 1,  2,  4  статьи 57,  частью 6  статьи 60  Закона о размещении заказов,  Административным регламентом,  утвержденным приказом ФАС России от 14.11.2007  № 379,  Комиссия 

решила:

1.  Признать жалобу ООО «ЛиКаМед»  необоснованной

2.  В связи с признанием жалобы необоснованной требования о приостановлении размещения заказа,  установленные в письмах № 02-06/1526  и  02-06/1527  от 01.04.2011  отменить.

 

В соответствии с частью 9  статьи 60  Закона о размещении заказов решение,  принятое по результатам рассмотрения жалобы,  может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

2011-04-12  08:32:54